# Políticas y Usos de los Esterilizantes, Desinfectantes y Antisépticos en Centros Asistenciales de Salud.

# Febrero/2020.

## Autores:

## Lic. Roxana Hidalgo Rodríguez. M.Sc. en Microbiología General. roxanahidalgo@infomed.sld.cu

## Dr. Andrés Zambrano Cárdenas. Jefe de Programa Nacional para Prevención y Control de IIAS.

## Dra. Concepción González Labrada. Jefa de Servicio de Epidemiología Hospital Pediátrico Docente “William Soler”.

Dra. Marlene Sibila González. M.Sc. en Salud ambiental. Jefa de Servicio de Epidemiología Hospitalaria. Instituto de Oftalmología “Ramón Pando Ferrer”.

Dra. Emelina Díaz Luis. Jefa de Servicio de Epidemiología Hospitalaria. Clínica Cira García.

Lic. Mario García Mirabal. MSc. Enfermedades Infecciosas. Hospital Julio Trigo.

# Lic. Jorge Luis Martínez González. MSc. Enfermería. Servicio de Epidemiología. INOR.

# Introducción

El cumplimiento de los procedimientos de descontaminación, limpieza, desinfección y esterilización de dispositivos médicos, equipos y ambiente asistencial, así como la higiene del personal asistente y asepsia del paciente antes de practicar los distintos tipos de maniobras garantizan la calidad en las técnicas aplicadas, constituyendo la base de las normativas y regulaciones establecidas en el Programa Nacional de Prevención y Control de las Infecciones en Centros Asistenciales de Salud. Teniendo en consideración sus postulados el presente documento tiene el propósito de brindar una actualización teórica sobre la selección y uso de los procedimientos y productos químicos utilizados para el desarrollo de los procesos anteriormente mencionados.

POSTULADOS DE LA POLÍTICA DE DESINFECCIÓN Y ANTISEPSIA

- Todos los productos químicos de fabricación nacional o importada que entren en la denominación de esterilizantes, desinfectantes, antisépticos serán evaluados mediante normas técnicas internacionales estandarizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia para Análisis y Aprobación de Eficacia (MINSAP) antes de extender su uso en el ámbito asistencial de salud.

2. Se especificarán regulaciones para cada producto químico (esterilizantes, desinfectantes, antisépticos) de acuerdo a su nivel de acción y en dependencia del tipo de maniobra a realizar en el paciente y en el servicio o unidad donde se dispondrá su uso.

3. Se respetarán las especificaciones y recomendaciones dispuestas para cada producto químico posterior a su análisis de eficacia en el Laboratorio del MINSAP.

4. Se adecuará el manual de uso de esterilizantes, desinfectantes y antisépticos a cada servicio en  particular  considerando las áreas, los  dispositivos o equipos médicos y los tipos de maniobras de nueva introducción; instruyendo al personal asistente acerca de procesos de esterilización, desinfección y asepsia, del uso de los agentes químicos, de  los medios de  protección y efectos tóxicos

5. Los procesos de Descontaminación, Limpieza y Secado de dispositivos médicos son de estricto cumplimiento antes de elegir los procesos de Esterilización o Desinfección (procesos terminales).

6. Se establecerán opciones alternativas en cuanto a agentes químicos en el manual de uso de los desinfectantes, las cuales cubren situaciones de emergencia por déficit o resistencia genética adquirida o no.

7. La política de uso de productos químicos (esterilizantes, desinfectantes, antisépticos) se actualizará cada vez que sea necesaria la introducción o sustitución de agentes químicos de acuerdo a la problemática existente.

8. No se utilizarán Antisépticos como Desinfectantes

9. Se respetarán los tiempos especificados para el almacenamiento y uso de cada producto químico. Las soluciones antisépticas preparadas tienen un tiempo limitado de almacenamiento y en uso a partir de su fecha de elaboración.

- Las soluciones acuosas almacenadas expiran a los 7 días de preparadas, en uso se mantienen activas durante una jornada de trabajo (12 horas).

- Las soluciones alcohólicas almacenadas expiran a los 15 días de preparadas, en uso se mantienen activas durante 24 horas.

10. La Asepsia de las manos del personal asistente se realizará antes de comenzar cualquier tipo de maniobra con el paciente, antes de colocar o ajustar dispositivos médicos acoplados al mismo, posterior al lavado y secado de las manos.

11. Se priorizará la esterilización de equipos y dispositivos médicos por métodos físicos (calor húmedo), con mayor nivel de seguridad, de acción y mínimos efectos tóxicos para el personal asistente que realiza el proceso.

Glosario de Términos.

Antiséptico: Sustancia que previene o impide el crecimiento o acción de microorganismos por inhibición de su actividad o por destrucción del mismo. Este término se emplea específicamente para las preparaciones aplicadas tópicamente sobre los tejidos vivos.

Artículo crítico: Dispositivo médico que entra en contacto con el tejido estéril (vascular, linfático, alveolar, sinovial). Su clasificación es de alto riesgo de infección si el dispositivo es contaminado con cualquier microorganismo.

Artículo semicrítico: Dispositivo médico que entra en contacto con membranas mucosas, orificios naturales del organismo o piel no intacta. Estos dispositivos deben estar libres de microorganismos patógenos, Micobacterias (bacterias resistentes) hongos y virus. Su clasificación es de alto riesgo de infección al entrar en contacto con las distintas especies microbianas que residen en esas cavidades del organismo.

Artículo no crítico: Dispositivo médico que entra en contacto o no con la piel intacta (barrera eficaz contra la mayoría de los microorganismos). Su clasificación es de bajo riesgo de infección.

Asepsia: Proceder que previene el contacto con microorganismos.

Blanqueador: Solución de hipoclorito de sodio al 5.25% que generalmente se emplea diluida en agua en una dilución de 1:10 = 1.5 tazas de la solución de hipoclorito de sodio al 5.25% / 4.5 L de agua, esto es igual a 12 onzas o 340 ml de la solución de hipoclorito de sodio al 5.25% en 4500 ml de agua. Esto queda a una dilución de 1:10 y esto resulta contener aproximadamente 6000 ppm de cloro disponible, o lo que es igual a decir 6000 mg/L. (ver Razonamiento para preparar diluciones de hipoclorito de sodio y calcio).

Descontaminación: Proceder físico (empleo de autoclaves) o químico (inmersión en solución detergente o blanqueadora) que permite la remoción, inactivación o destrucción  de patógenos sobre superficies e interior de dispositivos médicos impidiendo de forma transitoria la transmisión de partículas infecciosas o adhesión de proteínas incluyendo P-PRION causante de cambios estructurales en proteínas periféricas en un período de incubación menor a 1 año, transmisión iatrogénica por reuso de instrumental/dispositivos médicos mal reprocesados en pacientes infectados con PrPsc. El proceso de descontaminación brinda cierto grado de seguridad en su manipulación al personal asistente. Se realiza antes del proceso de limpieza.

# En el proceso de descontaminación de instrumental/dispositivos médicos, necesariamente reusables, utilizados en procederes quirúrgicos que contacten tejido ocular (trasplante de córnea), médula espinal, neurocirugía (meninges), debe emplearse cloro/ soluciones detergentes que contengan 2.5% de hipoclorito de sodio (cloro disponible= 5.25%) y se realiza por inmersión en solución + acción mecánica durante 5 minutos seguido de enjuague profuso con agua potable y fregado con detergentes sólidos cuya composición química está conformada por sales de naturaleza ácida o básica (HCl o Na OH) + acción mecánica durante 15 minutos para lograr eliminar proteínas en forma de agregados.

# Desinfección: Proceso físico o químico que destruye patógenos u otros microorganismos dañinos, pero no todos los agentes desinfectantes eliminan bacterias productoras de esporas. La desinfección se aplica sobre objetos inanimados.

Desinfección concurrente: Es la aplicación del proceso de desinfección de forma inmediata posterior sobre objetos contaminados con material infeccioso del paciente una vez que el mismo haya terminado su expulsión.

Desinfección terminal: Es la aplicación del proceso de desinfección después del egreso del paciente, traslado, al concluir aislamiento, o defunción.

# Desinfectante de alto nivel: Agente físico o químico capaz de eliminar altas concentraciones de microorganismos (1x106 ufc) a una determinada concentración y en un espacio de tiempo adecuado.

Detergente: Producto químico o biológico de efecto limpiador que debe estar formado por un componente hidrofílico y otro lipofílico para que funcione como antimicrobiano (agente surfactante). Los surfactantes son componentes muy importantes de un producto de limpieza; reducen la tensión superficial del agua y posibilitan la emulsificación de las grasas y los aceites con el agua. Los detergentes se pueden clasificar según su composición en aniónicos, catiónicos, anfóteros y no iónicos (enzimáticos). Un enzima es, en biología, una molécula proteica especial cuya función es facilitar o acelerar la mayor parte de las reacciones químicas que tienen lugar en las células. Son los catalizadores biológicos. Pueden descomponer grandes moléculas de proteínas, grasas y almidón en pequeños catabolítos que pueden ser diluidos en agua.

# Estéril: Estado libre de todo microorganismo vivo.

Esterilidad en microbiología: Criterio relativo funcionalmente posterior a un proceso de esterilización. En la práctica se considera como la probabilidad de supervivencia de un microorganismo en un millón de microorganismos muertos.

Lavado social de las manos: Se realiza con agua y jabón eliminando todo tipo de suciedad visible. El enjuague debe ser abundante y terminará con el secado. Se realizará siempre que se perciban las manos sucias, antes y después del contacto con un paciente sometido a procederes invasivos y sin riesgos.

Lavado higiénico de las manos: Se realizará con agua y jabón, frotado enérgico y enjuague abundante durante un minuto, se repetirá de nuevo el lavado extendiéndolo a los antebrazos, dejando que corra el agua hacia los codos. Secado con papel estéril sin fricción. Uso de solución antiséptica, gel o emulsión antiséptica de base hidroalcóholica durante dos minutos antes de realizar una maniobra semicrítica.

Lavado quirúrgico de las manos: Lavado de las manos y los antebrazos hasta dos pulgadas arriba del codo con agua y jabón, se utilizará cepillo/hisopo solo para las uñas. Enjuague abundante manteniendo las manos hacia arriba para que el agua escurra en los codos. Repetir el lavado hasta un total de cuatro minutos. Secado con papel estéril, sin fricción. Uso de solución antiséptica, gel o emulsión antiséptica de base hidroalcóholica durante dos minutos antes de realizar una maniobra crítica.

Limpieza: Proceso que permite la remoción de suciedad, polvo visible, secreción, sangre, sustancias proteicas y detritos celulares de superficies, dispositivos médicos, lúmenes de instrumentos y equipos, por acción manual o mecánica brindando cierto grado de seguridad en su manipulación antes de la desinfección.

Secreción: Expulsión de restos de tejido, mucus o material infeccioso (purulento, sanguinolento) del interior del paciente.

Razonamiento Necesario para preparar diluciones de hipoclorito de sodio y de calcio:

Si la solución de hipoclorito de sodio que se recibe está concentrada al 10%, para preparar una solución 1:10 debemos tomar 0.75 tazas de la solución de hipoclorito de sodio al 10% / 4.5L de agua, esto es igual a 6 onzas o 180 ml de la solución de hipoclorito de sodio al 10% en 4500 ml de agua, esto quedará a 10 000 ppm de cloro disponible = 10 000 mg/L.

Para preparar una solución descontaminante, que puede ser empleada en servicios de esterilización central, en la limpieza de pisos y paredes del quirófano, de salas de cuidados de alto riesgo, siempre se parte de una solución madre (stock) de hipoclorito de sodio al 10%, al 6%, al 4% y a partir de aquí:

PARA PREPARAR: 100 ppm en 4.5 L. Se toma 1.8 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 10% y se diluye en 4500 ml de agua para obtener una solución a 100 ppm. (0.01% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 100 ppm en 1L. Se toma 0.4 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 10% y se diluye en 1000 ml de agua para obtener una solución a 100 ppm. (0.01% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 500 ppm en 4.5L. Se toma 9 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 10% y se diluye en 4500 ml de agua para obtener una solución a 500 ppm. (0.05% de cloro disponible)

PARA PREPARAR: 500 ppm en 1L. Se toma 2 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 10% y se diluye en 1000 ml de agua para obtener una solución a 500 ppm. (0.05% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 1000 ppm en 4.5L. Se toma 18 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 10% y se diluye en 4500 ml de agua para obtener una solución a 1000 ppm. (0.1% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 1000 ppm en 1L. Se toma 4 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 10% y se diluye en 1000 ml de agua para obtener una solución a 1000 ppm. (0.1% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 5000 ppm en 1L. Se toma 125 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 4% y se diluye en 1000 ml de agua para obtener una solución a 5000 ppm. (0.5% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 5000 ppm en 1L. Se toma 83.3 (~85) ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 6% y se diluye en 1000 ml de agua para obtener una solución a 5000 ppm. (0.5% de cloro disponible).

Razonamiento Necesario para preparar diluciones de hipoclorito de calcio:

Nota: Para la preparación de soluciones a partir de Hipoclorito de calcio es necesario el uso de guantes y nasobuco. El producto químico hipoclorito  de calcio concentrado es tócxico.

Para preparar una solución descontaminante, que puede ser empleada en servicios de esterilización central, en la limpieza de pisos y paredes del quirófano, de salas de cuidados de alto riesgo, siempre se parte de una solución madre (stock) de hipoclorito de calcio entre 60- 70%.

Para preparar 1 L de solución madre: Pesar 100 g de hipoclorito de calcio y adicionar a 1 L de agua potable. Homogeneizar. Dejar en reposos durante 30 minutos. A partir de aquí:

PARA PREPARAR: 100 ppm en 1L. Se toma 1 ml de solución madre y se diluye en 1000 ml de agua potable para obtener una solución a 100 ppm. (0.01% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 100 ppm en 10L. Se toma 10 ml de solución madre y se diluye en 10000 ml de agua potable para obtener una solución a 100 ppm. (0.01% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 500 ppm en 1L. Se toma 5 ml de solución madre y se diluye en 1000 ml de agua para obtener una solución a 500 ppm. (0.05% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 500 ppm en 4.5L. Se toma 25 ml de solución madre y se diluye en 4500 ml de agua potable para obtener una solución a 500 ppm. (0.05% de cloro disponible)

PARA PREPARAR: 500 ppm en 10L. Se toma 50 ml de solución madre y se diluye en 10000 ml de agua potable para obtener una solución a 500 ppm. (0.05% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 1000 ppm en 1L. Se toma 10 ml de solución madre y se diluye en 1000 ml de agua potable para obtener una solución a 1000 ppm. (0.1% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 1000 ppm en 4.5L. Se toma 50 ml de solución madre y se diluye en 4500 ml de agua para obtener una solución a 1000 ppm. (0.1% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 1000 ppm en 10L. Se toma 100 ml de solución madre y se diluye en 10000 ml de agua potable para obtener una solución a 1000 ppm. (0.1% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 5000 ppm en 1L. Se toma 50 ml de solución madre y se diluye en 1000 ml de agua potable para obtener una solución a 5000 ppm. (0.5% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 5000 ppm en 4.5L. Se toma 250 ml de solución madre y se diluye en 4500 ml de agua potable para obtener una solución a 5000 ppm. (0.5% de cloro disponible).

PARA PREPARAR: 5000 ppm en 10L. Se toma 500 ml de solución madre y se diluye en 10000 ml de agua potable para obtener una solución a 5000 ppm. (0.5% de cloro disponible).

APLICACIÓN GENERAL DE PROCESOS

| Áreas y Objetos |  | Acción a realizar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCALES |  |  |  |
| En locales de Riesgo y de No Riesgo Pisos: Se limpiarán todos los días Paredes, Puertas, Ventanas (Metálicas y No Metálicas), Camas: limpieza mecánica (1 vez x semana) |  | Limpieza Mecánica Se realizará con agua y detergente, enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Pisos: Se realizará con agua y soluciones SOL (lisol, cresol) al 1%, enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. (No aplicar en los servicios de Neonatología) Tomar 80 ml del producto puro y diluir en 8 litros de agua potable |  |
| Locales de Riesgo como: Quirófanos, Unidades de Cuidados Intensivos, Cuidados Especiales Pisos: Se desinfectarán diariamente después de la limpieza Paredes, Puertas, Ventanas (Metálicas y No Metálicas) (1vez x semana) |  | Desinfección después de la limpieza Desinfección química (Utilizar frazadas limpias). - Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.01% (100ppm): tomar 4 ml del hipoclorito de sodio al 10% y añadir a 8L de agua potable. |  |
| # Unidad de Neonatología Pisos: Se limpian y desinfectan diariamente Paredes, Puertas, Ventanas (Metálicas y No Metálicas) (1vez x semana) |  | Desinfección después de la limpieza Desinfección química (Utilizar frazadas limpias). - Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.01% (100ppm): tomar 4 ml del hipoclorito de sodio al 10% y añadir a 8L de agua potable. |  |
| MOBILIARIO |  |  |  |
| Mobiliario en área de riesgo Camas, camillas, mesas individuales de pacientes, mesas auxiliares en salones o quirófanos Mobiliario en área de no riesgo Anaqueles y mesetas de acero inoxidable, Mesas auxiliares, Carros de cura. |  | Limpieza Mecánica (diaria). - Se realizará con agua y detergente sólido, enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Detergente sólido: 10g en 1L de agua potable # Desinfección química entre paciente y paciente # (Por frotado, utilizar paños limpios) - Meliseptol rapid - Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm). Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. |  |
| Mobiliario en laboratorios (clínicos, anatomía patológica, microbiología, Inmunología, morgue) |  | # Desinfección química # (Por frotado, utilizar paños limpios) - Meliseptol rapid - Darodor surface - Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm). Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. |  |
| Mobiliario en área de no riesgo (Oftalmología) Partes acopladas a equipo Lámpara de hendiduras (frente, mentón, baranda) |  | # Desinfección química entre paciente y paciente # (Por frotado, utilizar paños limpios) - Meliseptol rapid - Meliseptol froam - Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm). Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. |  |
| Mobiliario en áreas de riesgo Mesas de quirófano donde se hayan Intervenido pacientes sin secreciones purulentas. Se realizará limpieza y desinfección posterior. Superficies Especiales en áreas de riesgo, solo se realizará desinfección por frotado Ej: Superficie de equipos de anestesia, de circuito extracorpóreo, de terapia respiratoria, |  | Limpieza Mecánica (diaria). - Se realizará con agua y detergente, enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. # Detergente sólido: 10g en 8L de agua potable # Desinfección química al final del turno de trabajo # (Por frotado, utilizar paños limpios) - Meliseptol froam (no contiene alquilaminas) - Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm). Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. |  |
| Mobiliario en áreas de riesgo Mesas de quirófano donde se hayan intervenido pacientes con secreciones purulentas. Sillas, Bañaderas, Mesas auxiliares, Carros de cura. |  | # Limpieza Mecánica # Se realizará con agua y detergente, enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. # Detergente sólido: 10g en 1L de agua potable Secado con paño limpio. # Desinfección química al finalizar la maniobra en el paciente # (Por frotado, utilizar paños limpios) - Meliseptol rapid - Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. |  |
| # AMBIENTES EN ÁREAS CERRADAS |  |  |  |
| Quirófanos de Trasplante medular; P.C. Cardiovascular; C. Ex. Corpórea; C. Ocular; Ortopedia; Neurocirugía; Quemados; I. general; Ginecobstetricia Ambiente climatizado por equipo de climatización central o por equipos individuales (aires acondicionados) |  | Desinfección química de ambiente posterior a la limpieza y desinfección de pisos, paredes, puertas, ventanas y mobiliario (1 vez x semana). - Propilenglicol (vaporización o aerolización) en proporción de 0.4 ml/m3 de aire. - Hipoclorito de sodio 1%, por frotado (superficies-paredes) con frazadas limpias |  |
| Quirófano con equipo Excimer Láser Ambiente climatizado por equipo de climatización central |  | Desinfección química de ambiente posterior a la limpieza y desinfección de paredes, puertas, ventanas y mobiliario (1 vez x semana). - Meliseptol® Foam pure Desinfección de equipo y superficies - Meliseptol® Wipes sensitive/Envase 60 tallitas |  |
| Unidad de Quirófano para Máxilo facial Ambiente climatizado por equipo de climatización central o por equipos individuales (aires acondicionados) |  | Desinfección química de ambiente posterior a la limpieza y desinfección de pisos, paredes, puertas, ventanas y mobiliario (1 vez x semana). - Propilenglicol (vaporización o aerolización) en proporción de 0.4 ml/m3 de aire. - Hipoclorito de sodio 1%, por frotado (superficies-paredes) con frazadas limpias |  |
| AMBIENTE EN AREAS SEMICERRADAS Y ABIERTAS |  |  |  |
| Unidad de Neonatología solo por indicación epidemiológica Unidades de Cuidados Intensivos Ambiente climatizado por equipo de climatización central o por equipos individuales (aires acondicionados) |  | Desinfección química de ambiente posterior a la limpieza y desinfección de pisos, paredes, puertas, ventanas y mobiliario. - Propilenglicol (vaporización o aerolización) en proporción de 0.4 ml/m3 de aire. - Meliseptol® Foam pure/ Meliseptol® Wipes sensitive/Envase 60 tallitas ( superficies de equipos, cunitas) |  |
| Unidad de Cuidados especiales (cubículos aislados) Ambiente climatizado por equipo de climatización central o por equipos individuales (aires acondicionados) |  | Desinfección química de ambiente posterior a la limpieza y desinfección de pisos, paredes, puertas, ventanas y mobiliario. - Meliseptol rapid - Meliseptol® Foam pure/ Meliseptol® Wipes sensitive/Envase 60 tallitas ( superficies de equipos, camas, cunitas, mobiliario individuales de pacientes) |  |
| Áreas abiertas: solo por indicación epidemiológica Ambiente climatizado por equipo de climatización central o aires acondicionados |  | Desinfección química de ambiente posterior a la limpieza y desinfección de pisos, paredes, puertas, ventanas y mobiliario. - Propilenglicol (vaporización o aerolización) en proporción de 0.4 ml/m3 de aire. - Hipoclorito de sodio 1%, por frotado (superficies-paredes) con frazadas limpias |  |
| Instrumental Crítico Termorresistente Instrumentos quirúrgicos metálicos (termorresistentes) (Tijeras, pinzas, bisturís, trocar metálicos de punciones, otros similares). | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental en uno de los productos químicos a continuación listados y enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del instrumental en la solución detergente y enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Enjuague con agua destilada. Secado. Inspección y Embalado. Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Cambiar las soluciones en el turno de trabajo si existe suciedad visible o contaminación con detritos celulares, sangre, etc. *Desechar las soluciones al finalizar el turno de trabajo ## Esterilización final ## Esterilización Física empleando vapor a 1210 C durante 20 minutos. ## Esterilización Física empleando vapor a 1330C durante 6 minutos (Esterilización de ciclo rápido o Flash). ## Esterilización Química empleando formaldehído 2% en fase de vapor a bajas temperaturas. ## Esterilización Química empleando Óxido de Etileno en fase de vapor a bajas temperaturas. |  |
| Instrumental de Oftalmología Termorresistente. | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 10 minutos - Helizyme: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable - ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1L de agua potable. - DAROSCOPE: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del instrumental Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Enjuague con agua desionizada. Secado. Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 10 minutos - Helizyme: Dilución 0.2% Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable - ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1L de agua potable. - DAROSCOPE: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ## Esterilización final ## Esterilización Física empleando vapor a 1210 C durante 20 minutos. ## Esterilización Física empleando vapor a 1330C durante 6 minutos (Esterilización de ciclo rápido o Flash). Alternativas Esterilización Esterilización Física empleando aire caliente a 1800 C durante 15 minutos (Horno). Esterilización química por inmersión del instrumental y accesorios. en: Stabimed ultra: (ácido peracético). Medir 10 g del producto puro sólido con vaso dosificador y adicionar a 1000 ml de agua destilada. Esperar 10 minutos que se homogenice la solución. Tiempo de acción 5-10 minutos Enjuague con agua destilada estéril. Desechar el producto al final del turno de trabajo ANIOXIDE 1000 (ácido peracético). Adicionar contenido de frasco activador en galón que contiene 5 litros de producto. Tapar y Homogenizar, dejar reposar 30 minutos. Vaciar contenido del galón a bandeja o cubeta de trabajo. Tiempo de acción 5-10 minutos Enjuague con agua destilada estéril. |  |
| Instrumental de Oftalmología Termosensible | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 10 minutos - Helizyme: Dilución 0-2% Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable - ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1L de agua potable. - DAROSCOPE: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del instrumental Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Enjuague con agua desionizada. Secado. Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 10 minutos - Helizyme: Dilución 0.2% Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable - ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1L de agua potable. - DAROSCOPE: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del instrumental Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Enjuague con agua desionizada. Secado. ## Esterilización final Esterilización química por inmersión del instrumental y accesorios. en: Stabimed ultra: (ácido peracético). Medir 10 g del producto puro sólido con vaso dosificador y adicionar a 1000 ml de agua destilada. Esperar 10 minutos que se homogenice la solución. Tiempo de acción 5-10 minutos Enjuague con agua destilada estéril. Desechar el producto al final del turno de trabajo ANIOXIDE 1000 (ácido peracético). Adicionar contenido de frasco activador en galón que contiene 5 litros de producto. Tapar y Homogenizar, dejar reposar 30 minutos. Vaciar contenido del galón a bandeja o cubeta de trabajo. Tiempo de acción 5-10 minutos Enjuague con agua destilada estéril. |  |
| Instrumental Dental crítico Termorresistente que contacta con tejidos blandos y huesos Pinzas de extracción, hojas de escalpelos, cincel para hueso, escamador periodontal, bolsa quirúrgica. | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental y enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del instrumental y enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Enjuague con agua destilada. Secado. Inspección y Embalado. Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Cambiar las soluciones en el turno de trabajo si existe suciedad visible o contaminación con detritos celulares, sangre, etc. *Desechar las soluciones al finalizar el turno de trabajo ## Esterilización final ## Esterilización Física empleando vapor a 1210 C durante 20 minutos. ## Esterilización Física empleando vapor a 1330C durante 6 minutos (Esterilización de ciclo rápido o Flash). Esterilización Física empleando aire caliente a 1800 C durante 15 minutos (Horno). |  |
| Instrumental Dental semicrítico que contacta con tejidos blandos (SE REQUIERE ESTERILIZACIÓN ANTES DE UTILIZAR EN OTRO PACIENTE ) - Condensador de amalgama - Jeringuilla de aire/agua - Piezas de mano | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental y enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del instrumental y enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Para el instrumental que se esterilice por acción física: Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Enjuague con agua destilada. Secado. Inspección y Embalado. Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Cambiar las soluciones en el turno de trabajo si existe suciedad visible o contaminación con detritos celulares, sangre, etc. *Desechar las soluciones al finalizar el turno de trabajo ## Esterilización final para Instrumental termorresistente ## Esterilización Física empleando vapor a 1210 C durante 20 minutos. ## Esterilización Física empleando vapor a 1330C durante 6 minutos (Esterilización de ciclo rápido o Flash). Alternativas Esterilización Esterilización Física empleando aire caliente a 1800 C durante 15 minutos (Horno). ## Esterilización final para Instrumental termosensible Esterilización química por inmersión del instrumental y accesorios en: STERANIOS 2%. Glutaraldehído al 2%. Esterilización por inmersión durante 1 hora. Enjuague con agua destilada estéril. Helipur® H plus N: Glutaraldehído al 2%. Esterilización por inmersión durante 1 hora. Diluir 20 ml del producto puro en 1000 ml de agua destilada/ 40 ml del producto puro en 2 L de agua destilada. Enjuague con agua destilada estéril. Desechar el producto al terminar el turno de trabajo. |  |
| Catéteres de cardiología compuestos por cloruro de polivinilo (PVC) y por fluoroetileno propileno (FEP), implantes, catéteres dilatadores y accesorios de ultrasonido que entren en contacto con cavidades estériles, catéteres urinarios | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 5 minutos Helizyme: Dilución 0.2% Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1L de agua potable. DAROSCOPE: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del instrumental Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Enjuague con agua desionizada. Secado. Inspección y Embalado Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 5 minutos Helizyme: Dilución 0.2% Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1L de agua potable. DAROSCOPE: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable *Cambiar las soluciones en el turno de trabajo si existe suciedad visible o contaminación con detritos celulares, sangre, etc. *Desechar las soluciones al finalizar el turno de trabajo ## Esterilización final para Instrumental termosensible Esterilización química empleando peróxido de Hidrógeno 35% en fase de vapor ## Esterilización Química empleando formaldehído 2% en fase de vapor a bajas temperaturas. ## Esterilización Química empleando Óxido de Etileno en fase de vapor a bajas temperaturas. |  |
| Puntas de Electrocoaguladores | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental y enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del accesorio y enjuague con agua potable. Enjuague con agua desionizada Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Cambiar las soluciones en el turno de trabajo si existe suciedad visible o contaminación con detritos celulares, sangre, etc. *Desechar las soluciones al finalizar el turno de trabajo ## Esterilización final Esterilización química por inmersión del accesorio en: Stabimed ultra: (ácido peracético). Medir 10 g del producto puro sólido con vaso dosificador y adicionar a 1000 ml de agua destilada. Esperar 10 minutos que se homogenice la solución. Tiempo de acción 5-10 minutos Enjuague con agua destilada estéril. Desechar el producto al final del turno de trabajo ANIOXIDE 1000 (ácido peracético). Adicionar contenido de frasco activador en galón que contiene 5 litros de producto. Tapar y Homogenizar, dejar reposar 30 minutos. Vaciar contenido del galón a bandeja o cubeta de trabajo. Tiempo de acción 5-10 minutos ## Enjuague con agua destilada estéril. Tiempo de actividad en uso del producto: 14 días STERANIOS 2%. Glutaraldehído al 2%. Esterilización por inmersión durante 1 hora. Enjuague con agua destilada estéril. Tiempo de actividad en uso del producto: 14 días Helipur® H plus N: Glutaraldehído al 2%. Esterilización por inmersión durante 1 hora. Diluir 20 ml del producto puro en 1000 ml de agua destilada Enjuague con agua destilada estéril. El producto diluido es activo durante 7 días. |  |
| Cables y mangos de Electro coaguladores. | Desinfección por Frotado Meliseptol® rapid Darodor surface |  |
| ASAS Diatérmicas y Electro coagulador ginecológico (servicio de patología de cuello). Cuchillas de laringoscopios, catéteres de manometría esofágica, catéteres de manometría ano rectal. | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental y enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del accesorio y enjuague con agua potable. Enjuague con agua desionizada Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Cambiar las soluciones en el turno de trabajo si existe suciedad visible o contaminación con detritos celulares, sangre, etc. *Desechar las soluciones al finalizar el turno de trabajo ## Esterilización final Esterilización química por inmersión del accesorio en: Stabimed ultra: (ácido peracético). Medir 10 g del producto puro sólido con vaso dosificador y adicionar a 1000 ml de agua destilada. Esperar 10 minutos que se homogenice la solución. Tiempo de acción 5-10 minutos Enjuague con agua destilada estéril. Desechar el producto al final del turno de trabajo ANIOXIDE 1000 (ácido peracético). Adicionar contenido de frasco activador en galón que contiene 5 litros de producto. Tapar y Homogenizar, dejar reposar 30 minutos. Vaciar contenido del galón a bandeja o cubeta de trabajo. Tiempo de acción 5-10 minutos ## Enjuague con agua destilada estéril. STERANIOS 2%. Glutaraldehído al 2%. Esterilización por inmersión durante 1 hora. Enjuague con agua destilada estéril. Tiempo de actividad del producto: 14 días Helipur® H plus N: Glutaraldehído al 2%. Esterilización por inmersión durante 1 hora. Diluir 20 ml del producto puro en 1000 ml de agua destilada Enjuague con agua destilada estéril. El producto diluido es activo durante 7 días |  |
| Instrumental Crítico-Semicrítico ## Endoscopios (Rígidos y Flexibles) Accesorios | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental y accesorios Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental y accesorios Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 10 minutos Helizyme: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1L de agua potable. DAROSCOPE: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del instrumental Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Enjuague con agua desionizada. Secado. Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 5 minutos Helizyme: Dilución 0.2%. Tomar 2ml del producto y diluir en 1L de agua potable ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1L de agua potable. DAROSCOPE: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable *Cambiar las soluciones en el turno de trabajo si existe suciedad visible o contaminación con detritos celulares, sangre, etc. *Desechar las soluciones al finalizar el turno de trabajo ## Esterilización final Esterilización química por inmersión de Instrumental y accesorios en: Stabimed ultra: (ácido peracético). Medir 10 g del producto puro sólido con vaso dosificador y adicionar a 1000 ml de agua destilada. Esperar 10 minutos que se homogenice la solución. Tiempo de acción 5-10 minutos Enjuague con agua destilada estéril. Desechar el producto al final del turno de trabajo ANIOXIDE 1000 (ácido peracético). Adicionar contenido de frasco activador en galón que contiene 5 litros de producto. Tapar y Homogenizar, dejar reposar 30 minutos. Vaciar contenido del galón a bandeja o cubeta de trabajo. Tiempo de acción 5-10 minutos ## Enjuague con agua destilada estéril. Tiempo de actividad del producto: 14 días DARODOR OXIACTIVE. VER FICHA TECNICA |  |
| Instrumental semicrítico de Oftalmología Instrumentos de criocirugía, Puntas de Diatermia, Dilatador de Vías Lagrimales, Mangueras para Vitrectomias | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental y accesorios Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental y accesorios Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 10 minutos Helizyme: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1L de agua potable. ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del instrumental Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna del instrumental Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Enjuague con agua desionizada. Secado con aire a presión. Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 10 minutos Helizyme: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1L de agua potable. DAROSCOPE: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable *Cambiar las soluciones en el turno de trabajo si existe suciedad visible o contaminación con detritos celulares, sangre, etc. *Desechar las soluciones al finalizar el turno de trabajo ## Esterilización final para Instrumental termorresistente ## Esterilización Física empleando vapor a 1210 C durante 20 minutos. ## Esterilización Física empleando vapor a 1330C durante 6 minutos (Esterilización de ciclo rápido o Flash). Alternativas Esterilización Esterilización Física empleando aire caliente a 1800 C durante 15 minutos (Horno). ## Esterilización final para Instrumental termosensible Esterilización química por inmersión del instrumental y accesorios en: Stabimed ultra: (ácido peracético). Medir 10 g del producto puro sólido con vaso dosificador y adicionar a 1000 ml de agua destilada. Esperar 10 minutos que se homogenice la solución. Tiempo de acción 5-10 minutos Enjuague con agua destilada estéril. Desechar el producto al final del turno de trabajo ANIOXIDE 1000 (ácido peracético). Adicionar contenido de frasco activador en galón que contiene 5 litros de producto. Tapar y Homogenizar, dejar reposar 30 minutos. Vaciar contenido del galón a bandeja o cubeta de trabajo. Tiempo de acción 5-10 minutos ## Enjuague con agua destilada estéril. Tiempo de actividad del producto: 14 días. |  |
| Tonómetros Cono de Tonómetro | # Descontaminación - Enjuague con agua Potable. # Extraer el cono del tonómetro se deben utilizar guantes limpios no estériles, - Realizar enjuague del mismo con agua potable durante 30-60 segundos - Sumergir en bandeja o recipiente limpio que contenga solución de Peróxido de hidrógeno al 3 % durante 10 minutos, - Enjuague con agua potable en un período de tiempo entre 10 -20 minutos (desechar agua del recipiente). - Secado con paño limpio destinado solo a este uso, - Almacenamiento en estuche destinado para el mismo. |  |
| # DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS EN ÁREAS DE RIESGO Y NO-RIESGO |  |  |
| Superficies de Máquinas de anestesia, Ventiladores mecánicos | ## Desinfección de superficies no críticas en áreas de riesgo Por frotado Meliseptol® rapid Meliseptol® Wipes sensitive (no contiene alquilaminas) Hipoclorito de sodio 0.05%: Tomar 2 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 10% y se diluye en 1000 ml de agua destilada para obtener una solución a 500 ppm. (0.05% de cloro disponible). |  |
| Circuitos, vía inspiratoria, vía espiratoria, tubos corrugados, trampas, conexiones, tubos en _ Y_, nebulizadores, partes desmontables en general | Descontaminación química. Por inmersión del instrumental y enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Soluciones descontaminantes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del accesorio y enjuague con agua potable. Enjuague con agua desionizada Secado Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Cambiar las soluciones en el turno de trabajo si existe suciedad visible o contaminación con detritos celulares, sangre, etc. *Desechar las soluciones al finalizar el turno de trabajo ## Esterilización final ## Esterilización Física empleando vapor a 1210 C durante 20 minutos. ## Esterilización Física empleando vapor a 1330C durante 6 minutos (Esterilización de ciclo rápido o Flash). ## Esterilización Química empleando formaldehído 2% en fase de vapor a bajas temperaturas. ## Esterilización Química empleando Óxido de Etileno en fase de vapor a bajas temperaturas. Esterilización química empleando peróxido de hidrógeno 35% en fase de vapor. Alternativa Esterilización química por inmersión del accesorio en: Stabimed ultra: (ácido peracético). Medir 10 g del producto puro sólido con vaso dosificador y adicionar a 1000 ml de agua destilada. Esperar 10 minutos que se homogenice la solución. Tiempo de acción 5-10 minutos Enjuague con agua destilada estéril. Desechar el producto al final del turno de trabajo ANIOXIDE 1000 (ácido peracético). Adicionar contenido de frasco activador en galón que contiene 5 litros de producto. Tapar y Homogenizar, dejar reposar 30 minutos. Vaciar contenido del galón a bandeja o cubeta de trabajo. Tiempo de acción 5-10 minutos ## Enjuague con agua destilada estéril. Tiempo de actividad en uso del producto: 14 días ## Ácido acético 2% en solución. Esterilización por inmersión durante 1 hora. ## Enjuague con agua destilada estéril. Tiempo de actividad en uso del producto: 7 días ## Peróxido de hidrógeno 7.5% en solución. Esterilización por inmersión durante 1 hora. ## Enjuague con agua destilada estéril. Tiempo de actividad en uso del producto: desechar al final del turno de trabajo |  |
| Superficies externas de Ventiladores manuales, humidificadores, humidificadores- calentadores, Superficies de Bombas conectadas a equipos de aspiración. | ## Desinfección de superficies no críticas en áreas de riesgo. Por frotado Meliseptol® rapid Meliseptol® Wipes sensitive Hipoclorito de sodio 0.05%: Tomar 2 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 10% y se diluye en 1000 ml de agua destilada para obtener una solución a 500 ppm. (0.05% de cloro disponible). |  |
| Superficies de equipos en estomatología (CONTACTAN CON GUANTES/ TEJIDOS DE PACIENTES) - Rayos X - Linterna de mano - Mangos | ## Desinfección de superficies no críticas en áreas de riesgo. Por frotado Meliseptol® rapid Meliseptol® Wipes sensitive Hipoclorito de sodio 0.05%: Tomar 2 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 10% y se diluye en 1000 ml de agua destilada para obtener una solución a 500 ppm. (0.05% de cloro disponible). |  |
| Colectores conectados a Equipos de Aspiración | Descontaminación química. Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. Acción a realizar: Por inmersión Efectuar acción mecánica sobre la superficie externa e interna. Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Desinfección de colectores con Hipoclorito de sodio 0.05% |  |
| Flumiter | # Desinfección por Frotado con Meliseptol rapid |  |
| Estetoscopios | ## Desinfección Meliseptol® rapid |  |
| Termómetros Orales | ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del accesorio y enjuague con agua potable. Enjuague con agua desionizada Secado Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 10-15 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Desechar las soluciones al finalizar el turno de trabajo ## Desinfección por frotado Meliseptol® rapid |  |
| Termómetros Axilares | ## Desinfección por frotado Meliseptol® rapid |  |
| Termómetros Rectales | Descontaminación química. Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. Acción a realizar: Por inmersión durante 5-10 minutos Efectuar acción mecánica. Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del accesorio y enjuague con agua potable. Enjuague con agua desionizada Secado Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 5-10 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Desechar las soluciones si se observa contaminada o al finalizar el turno de trabajo ## Desinfección por frotado Meliseptol® rapid |  |
| Gomas de conexión a Equipos de Aspiración | ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión y enjuague con agua potable. Efectuar acción mecánica. Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia Secado con aire a presión. Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 5-10 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Desechar las soluciones si se observa contaminada o al finalizar el turno de trabajo ## Esterilización final ## Esterilización Física empleando vapor a 1210 C durante 20 minutos. ## Esterilización Física empleando vapor a 1330C durante 6 minutos (Esterilización de ciclo rápido o Flash). |  |
| Tiendas de oxígeno | # Desinfección por frotado Con meliseptol rapid |  |
| Incubadoras, Cunas térmicas, Cámaras de Hood | ### Limpieza o Fregado manual Efectuar acción mecánica con agua +detergente durante 5-10 minutos. Enjuague con agua potable estéril Secado con paños limpios estériles. Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 5-10 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Desechar las soluciones si se observa contaminada o al finalizar el turno de trabajo # Desinfección final por frotado Meliseptol® Foam pure / Wipes sensitive |  |
| # Tratamiento de misceláneas en áreas de riesgo y no-riesgo |  |  |
| Cepillos, Rasuradores | Descontaminación química. Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. Acción a realizar: Por inmersión durante 5-10 minutos Efectuar acción mecánica. Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. ### Limpieza o Fregado manual Por inmersión del accesorio y enjuague con agua potable. Enjuague con agua desionizada Secado Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 5-10 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Desechar las soluciones si se observa contaminada o al finalizar el turno de trabajo # Esterilización # (por inmersión durante 10 minutos) Meliseptol® rapid Hipoclorito de sodio 0.1% (1000 ppm): Tomar 4 ml de solución concentrada de hipoclorito de sodio al 10% y diluir en 1000 ml de agua destilada. |  |
| Ampolletas | # Desinfección Etanol 76% o Etano 86% |  |
| Bañeras, cuñas y patos, otros similares | Descontaminación química. Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. Acción a realizar: Por frotado durante 5-10 minutos Efectuar acción mecánica. Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. ### Limpieza o Fregado manual Por frotado y enjuague con agua potable. Acción a realizar: Por frotado durante 5-10 minutos Efectuar acción mecánica. Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Secado Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 5-10 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Desechar las soluciones si se observa contaminada o al finalizar el turno de trabajo |  |
| Cojines de aire, colchones, bastidores, similares afines | # No contaminados ### Limpieza o Fregado manual Por frotado y enjuague con agua potable. Acción a realizar: Por frotado durante 5-10 minutos Efectuar acción mecánica. Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Secado Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 5-10 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. ## *Desechar las soluciones si se observa contaminada o al finalizar el turno de trabajo ## Contaminados con secreciones Descontaminación química. Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. Acción a realizar: Por frotado durante 5-10 minutos Efectuar acción mecánica. Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. ### Limpieza o Fregado manual Por frotado y enjuague con agua potable. Acción a realizar: Por frotado durante 5-10 minutos Efectuar acción mecánica. Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Secado Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 5-10 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. *Desechar las soluciones si se observa contaminada o al finalizar el turno de trabajo ## Desinfección Meliseptol® rapid Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. |  |
| Paños de Limpieza (empleados en paredes, ventanas, mobiliario) Frazadas de Piso | Descontaminación química. Hipoclorito de Sodio 10% diluido 0.05% (500ppm) Tomar 9 ml del hipoclorito de sodio y añadir a 4.5 L de agua destilada. Cloruro de Benzalconio 0.1% (1:1000): Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable. Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable. AMON (solución detergente amoniacal) ### Limpieza o Fregado manual Por frotado y enjuague con agua potable. Acción a realizar: Por frotado durante 5-10 minutos Efectuar acción mecánica. Enjuague con agua potable hasta que el agua salga limpia. Secado Soluciones Detergentes. Tiempo de acción: 5-10 minutos Detergentes sólidos: Pesar 10 g y diluir en 1L de agua potable |  |
| # ASEPSIA DE MANOS DEL PERSONAL ASISTENTE, PIEL Y MUCOSAS |  |  |
| Manos del personal asistente | # Maniobra general y no crítica - Lavado social con agua y jabón ## Maniobra semicrítica - Lavado higiénico con agua y jabón. Secado. Aplicación d antiséptico Clorhexidina alcohólica 0.5% Alcohol yodado 0.5% Alcohol 76% Maniobra crítica Lavado quirúrgico con agua y jabón. Secado. Aplicación d antiséptico Clorhexidina alcohólica 0.5% Alcohol yodado 0.5% Alcohol 76% |  |
| # Piel Intacta de Pacientes Campo quirúrgico, Punción venosa central, Punción arterial central, Disección venosa, Disección arterial, Corte, otros similares ## Cirugía neonatal de cualquier especialidad Asepsia de la piel en inyecciones intramusculares | - Lavado quirúrgico con agua y jabón. Secado con apósito estéril. Aplicación d antiséptico Clorhexidina alcohólica 0.5% Yodopovidona 10% Alcohol yodado 0.5% Alcohol 76% - Lavado quirúrgico con agua y jabón. Secado con apósito estéril. Aplicación d antiséptico Clorhexidina alcohólica 0.5% Yodopovidona10% Alcohol yodado 0.5% Alcohol 76% Aplicación d antiséptico Alcohol 76% |  |
| Asepsia del muñón umbilical del recién nacido en cateterización arterial o venosa | Aplicación d antiséptico Clorhexidina alcohólica 0.5% Aseptidina: Gluconato de Clorhexidina 4%. La concentración de uso es al 0.5% alcohólica. Para preparar 1 litro: tomar 125 ml del producto y diluir en 875 ml de etanol al 76%. Acetato de Clorhexidina al 0.5% en solución hidroalcóholica al 76%: Pesar 5 g de acetato de Clorhexidina y adicionar a 1000 ml de etanol al 76%. Yodopovidona 10% Alcohol yodado 0.5% Alcohol 76% |  |
| # Mucosas y Cavidades Asepsia de mucosa genital, bucal, Mx. Facial, tejidos quemados ## Asepsia de mucosa genital antes de tomar muestra para exudado microbiológico | Aplicación d antiséptico Clorhexidina acuosa 0.05% estéril Aplicación d antiséptico Yodopovidona 10% con 1% de yodo disponible diluida al 0.01%: Tomar 5 ml del producto y diluir en 495 ml de agua destilada estéril. (Agua yodada). |  |

Preparación de productos químicos

Stabimed ultra: (ácido peracético). Medir 10 g del producto puro sólido con vaso dosificador y adicionar a 1000 ml de agua destilada. Esperar 10 minutos que se homogenice la solución. Tiempo de acción 10 minutos por inmersión de instrumental y accesorios. Enjuague con agua destilada estéril.  Para uso en endoscopía, cirugía de mínimo acceso y oftalmología.

Para 5 litros de agua destilada: Medir 50 g del producto puro sólido y adicionar a 5000 ml (5 L)

Para 10 litros de agua destilada: Medir 100 g del producto puro sólido y adicionar a 10 000 ml (10 L)

Para uso en endoscopía, cirugía por mínimo acceso y oftalmología.

ANIOXIDE 1000 (ácido peracético). Adicionar contenido de frasco activador en galón que contiene 5 litros de producto. Tapar y Homogenizar, dejar reposar 30 minutos. Vaciar contenido del galón a bandeja o cubeta de trabajo. Tiempo de acción 5 minutos por inmersión de instrumental y accesorios. Enjuague con agua destilada estéril.  Para uso en endoscopía, cirugía de mínimo acceso y oftalmología.

STERANIOS 2%. Glutaraldehído al 2%. Desinfección por Inmersión durante 20 minutos. Esterilización por inmersión durante 1 hora. Enjuague con agua destilada estéril.  Para uso en patología de cuello y servicios de regulación menstrual.

Helipur® H plus N: Glutaraldehído al 2%. Esterilización por inmersión durante 1 hora. Para uso en patología de cuello y servicios de regulación menstrual. Diluir 20 ml del producto puro en 1000 ml de agua destilada/ 40 ml del producto puro en 2 L de agua destilada. Desechar el producto al terminar el turno de trabajo.

Desinfección por inmersión durante 20 minutos. Diluir 20 ml del producto puro en 1000 ml de agua destilada/ 40 ml del producto puro en 2 L de agua destilada. Desechar el producto al terminar el turno de trabajo.

DARODOR OXIACTIVE: Percarbonato de sodio 37,8% + Tetraacetilendiamina  42%. Esterilización por inmersión durante 5 minutos. MODO DE PREPARACIÓN VER FICHA TÉCNICA.

Ácido acético 2% en solución. Esterilización por inmersión durante 1 hora. Desinfección por inmersión durante 20 minutos.

## Peróxido de hidrógeno 7.5% en solución. Esterilización por inmersión durante 1 hora. Desinfección por inmersión durante 20 minutos.

SURFANIOS Premium al 0.25%. Tomar 20 ml del producto puro y diluir en 8 litro de agua potable. * Para la limpieza de pisos y paredes el agua puede ser potable, la solución que sobre se desechará en el día.

SURFANIOS Premium al 0.25%. Tomar 2.5 ml del producto puro y diluir en 1 litro de agua potable. * Para la limpieza de dispositivos médicos el agua puede ser potable, la solución que sobre se desechará en el día.

Cloruro de Benzalconio 0.1% Diluir 40 ml de Benzalconio antioxidante concentrado en 4.5 L de agua potable (1: 1000) ALTERNATIVA: Tomar 10 g del Producto y diluir en 1 L de agua potable.

HELIZYME: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable

ANIOSYME SYNERGY 5. Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto puro y diluir en 1 litro de agua potable.

DAROSCOPE: Dilución 0.2%. Tomar 2 ml del producto y diluir en 1L de agua potable

Aseptidina: (Gluconato de Clorhexidina 4%). La concentración de uso es al 0.5% alcohólica. Para preparar 1 litro: tomar 125 ml del producto y diluir en 875 ml de etanol al 76%.

Yodopovidona 7.5% con 1% de Yodo disponible.

## Etanol al 76%.

## Acetato de Clorhexidina al 0.05% en solución acuosa estéril.

Yodopovidona 7.5% con 1% de yodo disponible diluida al 0.01%: Tomar 5 ml del producto y diluir en 495 ml de agua destilada estéril. (Agua yodada).

Yodopovidona 7.5% con 1% de yodo disponible diluida al 0.5%: Tomar 250 ml del producto y diluir en 250 ml de Etanol al 76%. (Alcohol yodado). SOLO PARA PERSONAS ALËRGICAS A LA CLORHEXIDINA

Gel antiséptico con clorhexidina

Acetato de Clorhexidina al 0.5% en solución hidroalcóholica al 76%. Pesar 5 g de acetato de Clorhexidina y adicionar a 1000 ml de etanol al 76%.

* Nota: Cuando se utilicen productos esterilizantes o desinfectantes para inmersión de equipos (endoscopios, accesorios) y dispositivos médicos se realizará enjuague final con agua destilada o desionizada estéril para evitar la recontaminación con la microbiota que habita en el agua destilada o desionizada.

Bibliografía.

- Programa Nacional de Prevención y Control Infecciones en Centros Asistenciales de Salud. MINSAP, 1998.

        - Huys, J. El ciclo del producto sanitario estéril. International Association of Healthcare Central Service Material Managment. 2010. Ed. 7.

        - DRAFT Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities. CDC. Nov. 2016.